Тест. Оценивание неопределенности измерения

- При калибровке установлен объем пипетки и соответствующая расширенная неопределенность для коэффициента охвата k=2, рассчитайте стандартную неопределенность

UV=10.000 ±0.038 мл

рассчитайте абсолютную и относительную стандартную неопределенность

Ответ:

U =k*uc=>uc= Uk= 0.0382=0.019 мл

Абсолютная стандартная неопределенность = 0.019 мл.

uотн=ucV=0.01910=0.0019 (0.19% )

Относительная стандартная неопределенность = 0.19%

- При использовании откалиброванной пипетки помимо неопределенности калибровки необходимо учитывать неопределенность, обусловленную повторяемостью измерений.

СКО повторяемости составило 0.0057 мл. Рассчитайте соответствующую неопределенность измерений, какой тип оценивания неопределенности используется в данном случае?

Ответ:

u =S√n=0.0057√10=0.00573.16=0.0018 мл

В данном случае используется статистическая оценка неопределенности, основанная на повторяемости измерений, а именно, типовая неопределенность.

- На основе результатов заданий (1) и (2) составьте бюджет неопределенности для измерения объема откалиброванной пипеткой.

Ответ:

uc=0.0192+0.00572= 0.000361+0.00003249= 0.00039349=0.01984 мл=0,019 мл

- На основе результатов (1) – (3) рассчитайте расширенную неопределенность для вероятности охвата 0,95 , обоснуйте выбор коэффициента охвата.

Ответ:

U95=k*uc=2*0.01984=0.0397 мл

- Установите соотношение между следующими показателями точности измерений (расположите их в порядке возрастания значений) :

- суммарная стандартная неопределенность - u

- СКО повторяемости  - Sr

- СКО воспроизводимости - SR

Ответ:

- СКО повторяемости (Sr) — характеризует случайную погрешность в условиях повторяемости.

- Суммарная стандартная неопределенность (u) — включает все значимые источники неопределенности (случайные и систематические).

- СКО воспроизводимости (SR — характеризует случайную погрешность в условиях воспроизводимости (между лабораториями, разными операторами и т.д.), обычно больше, чем Sr​.

Порядок возрастания:

Sr<  u<SR

- Заполните пробелы в схеме:

| Точность измерений |  |
| --- | --- |
| Прецизионность измерений | Случайная погрешность |
| (Правильность измерений) | Систематическая погрешность |
| СКО прецизионности | Стандартное отклонение серии измерений |
| Оценка неопределенности по типу А | Оценка неопределенности по типу В |

- Измеряемый материал расширяется в длину на 0,1% при повышении температуры на один градуса Цельсия. Если температура повысилась на 5 градусов, какова будет неопределенность измерения длины объекта длиной 100 см?

Выберите вариант и кратко обоснуйте ответ:

- 0

- 0.1см

- 0.5 см

- невозможно ответить  (поясните почему)

Ответ:

5*0,1%=0,5%

∆L=100*0.005=0.5см

- Какой коэффициент охвата для уровня доверия 68% для нормально распределенной величины?

- k = 1

- k = 2.58

- k = 2

- k = 3

Ответ: k = 1

- .  Отметьте правильные утверждения:

- Погрешность измерения может быть количественно оценена: доверительными границами, суммарным СКО, пределом погрешности измерений

- Погрешность измерения складывается из случайной погрешности, систематической погрешности, методической погрешности, погрешности оператора, погрешности средства измерений

- Погрешность суммы двух результатов измерений равна сумме погрешностей этих результатов измерений

- Погрешность произведения двух результатов измерений равна произведению погрешностей этих результатов измерений

Ответ: 1 и 2

- .  Отметьте правильные утверждения:

- Неопределенность суммы двух результатов измерений равна сумме неопределенностей  этих результатов измерений

- Неопределенность суммы  двух результатов измерений равна корню квадратному из суммы квадратов неопределенностей  этих результатов измерений

- Неопределенность отношения  двух результатов измерений равна отношению неопределенностей  этих результатов измерений

- Неопределенность отношения  двух результатов измерений равна сумме  неопределенностей  этих результатов измерений

- Относительная неопределенность  произведения величин равна корню квадратному из произведения квадратов относительных неопределенностей этих величин

- Относительная неопределенность произведения величин равна корню квадратному из суммы квадратов относительных неопределенностей этих величин

Ответ: 2 и 6

- Что может являться априорной информацией при выполнении измерений ? Выберите правильные варианты:

- класс точности средства измерения

- правильность МИ

- Условия выполнения измерения

- Экспериментальные данные полученные при измерения

- Дальнейшее использование результата измерения

Ответ: 1,2,3,5

Краузе Г.И. М362